## list 1
Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace zboží
Část veřejné zakázky | Název části | Položka | Technická specifikace položky | Požadované vzorky
1 | Aortální stent | Aortální stent | Vaskulární nitinolový samoexpandabilní closed-cell stent pro použití v tepenném i žilním řečišti s velkým průměrem (aorta, vena cava), kompatibilní se zavaděčem do 10F, vodičem 0,035". Průměr od 16 do nejméně 36mm (+-5%), délka 30-100mm (+-10%), délka zavaděče 100 - 120cm (stačí 1 délka). Požadujeme poslední modelovou řadu.
2 | Stenty pro univerzální použití | Pánevní stent 0,035" samoexpandabilní | Multifunkční samoexpandabilní nitinolový stent, kompatibilní zavaděč max. 6F, průměr alespoň 5-14mm, délka alespoň 20-120mm. Délka shaftu alespoň 75cm a 130cm (+-10%), atraumatický konec zavaděče. Oba konce stentu označeny markery. Požadujeme poslední modelovou řadu. | 1ks 7mm/6cm
|  | Pánevní stent 0,035" balonexpandabilní | Multifunkční ocelový či chrom-kobaltový balonexpandabilní stent s leštěným povrchem, přímo naloadovaný na balonkovém katetru, zaváděcí systém kompatibilní s 6F sheathem (alespoň do prům. 9mm), event. 7F u vyšších průměrů. Délka stentu min. 20-50mm (+-10%, může být více i méně), alespoň 2 délky shaftu v rozmezí 70-135cm, nominální tlak balonu (NP) alespoň 9atm, RBP alespoň 12atm, Požadujeme poslední modelovou řadu. | 1 ks 9mm/4cm
|  | Femorální stent 0,035" samoexpandabilní I | Samoexpandibilní vaskulární nitinolový stent s konstrukcí zaručující maximální flexibilitu a adaptaci v anatomicky náročném terénu a. femoralis superficialis a proximální části a.poplitea, s výraznou eliminací fraktur stentu, průměr stentu minimálně 5-8mm (může být méně i více), délka stentu 20-200mm (může být méně i více). Délka shaftu alespoň 75cm a 130cm (+-10%), kompatibilní se zavaděčem 6F, min. 4 markery na koncích stentu, Požadujeme poslední modelovou řadu. | 1ks 150-200mm
|  | Bércový balonexpandabilní stent 0,018" OTW | Kobalt-chromový či ocelový stent určený pro léčbu bércových tepen, průměr 3-5mm (možné méně i více), délka min. 10-40mm, délka shaftu 130-140cm (+-10%). Požadujeme poslední modelovou řadu.
3 | Bércový balonexpandabilní stent 0,014" RX | Bércový balonexpandabilní stent 0,014" RX | Kobalt-chromový či ocelový stent určený pro léčbu bércových tepen, průměr 2-5mm (může být méně i více), délka 10-40mm (může být méně i více), délka shaftu 130-140cm (+-10%, mimo to mohou být i jiné délky). Požadujeme poslední modelovou řadu.
4 | Renální balonexpandabilní stent 0,018" | Renální balonexpandabilní stent 0,018" | ocelový či kobalt-chromový OTW stent dedikovaný pro implantaci do renálních tepen, průměr stentu alespoň 3-7mm (+-15%), délky stentu 12-30mm (+-10%), alespoň 2 délky shaftu mezi 80-130cm (+-20%), atraumatická špička zavaděcího systému, kompatibilita sheathu max. 5F. NP alespoň 9atm, RBP alespoň 13atm. Požadujeme poslední modelovou řadu.
5 | Renální balonexpandabilní stent 0,014" RX | Renální balonexpandabilní stent 0,014" RX | Kobalt-chromový RX stent dedikovaný pro implantaci do renálních tepen, přímo naloadovaný na balonkovém katetrum, průměr stentu 4,5-7mm (+-10%), délky stentu 12-20mm (+-10%), délka shaftu 140cm (+-10%), atraumatická špička zavaděcího systému, kompatibilita sheathu max. 4-5F, pasivní potah stentu. NP alespoň 10atm, RBP alespoň 13atm. Požadujeme poslední modelovou řadu.
6 | DES 0,035" a DES 0,014 | DES 0,035" | Periferní nitinolový drug eluting stent kompatibilní s 0.035" vodičem, potažený Paclitaxelem. Vysoká radiální síla a flexibilita. indikace do nadkolenních SFA a přechodu proximálních bércový tepen. Nároky na rozměry: minimální průměry stentu 6-7 mm, minimální délka stentu 40-150mm, minimálně 2 délky shaftu mezi 75-130cm. Kompatibilita se sheathem 6F. Požadujeme poslední modelovou řadu.
|  | DES 0,014" | Periferní drug eluting stent kompatibilní s 0.014" vodičem, potažený Paclitaxelem. Vysoká radiální síla a flexibilita. Nároky na rozměry: minimální průměry stentu 2,5-4mm, minimální délka stentu 10-38mm. Požadujeme poslední modelovou řadu. Balonexpandabilní stent přímo naloadovaný na balonkovém katetru.
7 | Extrahovatelný cava filter II | Extrahovatelný cava filter II | Extrahovatelný nitinolový cavafilter implantovatelný jugulárním i femorálním přístupem, extrahovatelný alespoň jugulárním přístupem. Tvar "tulipánu", hrotový háček. Okrajové háčky pro zamezení migrace filtru. Použití do šíře lumina VCI alespoň 30mm. Kompletní zaváděcí set
8 | Extrakční set pro cava filtr | Extrakční set pro cava filtr | dedikovaný extrakční set pro extrahovatelný cava filtr II pro zavedení jak z jugulárního, tak femorálního přístupu. Zavaděč max. 11F, extrakční smyčka.
9 | PICC | PICC | Periferně implantovatelný žilní katetr pro dlouhodobý periferní přístup (30dní i více) k centrálnímu venosnímu systému šíře 4F, s ventilem Groshong k omezení zpětného toku krve a omezení možnosti vzduchové embolie, bez nutnosti použití Heparinu k zajištění průchodnosti. Set musí obsahovat katetr, spojku, koncovou krytku a fixační křidélko, mikrozavaděč do 5F, vodící drát, dilatátor, jehlu 21G a skalpel. | 1ks
10 | Midline katétry I | Midline katétry I | katetry ke střednědobému přístupu do žilního systému pacienta, kompatibilní s injektomaty, zavádění bez nutnosti Seldingerovy metody, bez nutnosti přísně aseptických podmínek, délky min 8-10cm, šíře 18 a 20G | 1ks
11 | Midline katétry II | Midline katétry II | Katétry ke střednědobému přístupu do žilního systému pacienta, zavádění Seldingeovou metodou pod UZ kontrolou, kompletní zaváděcí set, katéry 1 a 2 luminosní, šíře 4 a 5F, délky min 18-20cm | 1ks