## LCMSMS
Příloha č. 2: Požadované technické parametry přístroje: Motorizovaný přímý světelný mikroskop s fluorescencí a DIC pro biologický výzkum
Technické parametry přístroje |  | Nabízené plnění splňuje ANO x NE | Nabízené plnění_Specifikace
Motorizovaný přímý světelný mikroskop s fluorescencí a DIC pro biologický výzkum |  | vyplní účastník zadávacího řízení | vyplní účastník zadávacího řízení
Stativ mikroskopu | ● Přímý stativ s integrovaným minimálně dvoukrokovým motorizovaným ostřením - hrubé/jemné (bez přídavných motorů k manuálnímu ostření), rozsah hrubého posuvu min. 20 mm, rozlišení osy Z 10 nm nebo menší, maximální rychlost pohybu minimálně 5 mm/s ● Ostření realizováno pohybem objektivů, nikoliv pohybem stolku ● Jednotka s makro a mikro šroubem (s nezávislým pohybem) s možností variabilního umístěním buď jako součást stativu mikroskopu, nebo libovolně umístitelná na pracovní ploše stolu ● Jednotka pohybu stolku XY rovněž volně umístitelná na pracovní ploše nebo umístitelná pod jednotku ostření tak aby tvořily kompaktní celek, a to jak pro ovládání stolku vlevo, tak i vpravo ● Koehlerovo osvětlení, plynulá regulace intenzity, osvětlovací systém s halogenovou žárovkou min. 100 W. Konverzní filtr na denní světlo. Vestavěná elektronicky ovládaná polní clona ● Ovládání mikroskopu z řídící jednotky s dotykovým displejem a zároveň pomocí SW včetně všech motorizovaných komponent (ostření, kondenzor, aperturní clona, polní clona, intenzita světla, fluorescence, objektivy). Filtry pro polarizaci (polarizátor a analyzátor) | (ANO/NE) | V případě odpovědi "NE" ve sloupci "J" popsat nabízené řešení
Tubus mikroskopu | ● Trinokulární tubus. Číslo zorného pole FN min. 26. Nastavitelná interpupilární vzdálenost min. 50 mm až 76 mm. Třípolohové dělení světla: 100% do okulárů-0% na foto výstup, 0% do okulárů-100% na foto výstup, 20% do okulárů-80% na foto výstup. Při poloze vše na kameru přímé propojení bez vložených hranolů nebo zrcadel. Okuláry 10x, zorné pole okulárů FN min. 26. Dioptrická korekce pro obě oči. | (ANO/NE) | V případě odpovědi "NE" ve sloupci "J" popsat nabízené řešení
Motorizovaný XY skenovací stolek | ● Ultrazvukový posun stolku, rozsah min. 76x52 mm, max. rychlost posunu min. 20mm/s, opakovatelnost polohy min. 2 µm ve směru X i Y, nejmenší krok max. 0,2 µm. Výměnný středový insert kruhový s průměrem 110 mm s držákem pro 2 sklíčka ● Koaxiální ovladač s přepínačem na hrubý a jemný pohyb – hrubý 100 mm na otáčku, jemný 0,2 mm na otáčku ● Možnost rychlého polohování stolku rukou bez ztráty souřadnic v softwarové i dotykové řídící jednotce ● Možnost plynulého ovládání pohybu stolku i z dotykového panelu ovládací jednotky mikroskopu posunem prstu po displeji dotykového panelu v požadovaném směru pohybu ● Možnost uložení aktuální pozice stolku i při ovládání bez softwaru a návratem na uloženou pozici pomocí tlačítka dotykové řídící jednotky ● XY ovládání ve stylu klasického (manuálního) skenovacího stolku, možnost přepínání mezi min. dvěma rychlostmi posunu ● Maximální rychlost posunu alespoň 30 mm/s | (ANO/NE) | V případě odpovědi "NE" ve sloupci "J" popsat nabízené řešení
Univerzální motorizovaný kondenzor | ● "Swing out" kondenzor s dlouhou pracovní vzdáleností WD min. 1,5 mm, NA min. 0.90 ● Min. 8 pozic pro kontrastní vložky ● Kondenzor pro objektivy v rozmezí 1,25x-100x ● Hranoly pro Nomarského kontrast (DIC) pro objektivy se zvětšením 10x, 20x, 40x, 60x/63x a 100x ● Motorizovaná aperturní clona, motorizovaný polarizátor, motorizovaná funkce závěrky pro procházející světlo, a motorizovaně ovládaná výklopná čočka (swing-out) | (ANO/NE) | V případě odpovědi "NE" ve sloupci "J" popsat nabízené řešení
Měnič objektivů a objektivy | ● Motorizovaný sedmičetný revolverový měnič objektivů s výřezem pro DIC hranol společný pro všechny objektivy ● Objektivy: Plan Apochromatické s optickým systémem korigovaným na nekonečno a pro zorné pole (FN) min. 26: ● Plan Apochromatický 4x; numerická apertura (NA) minimálně 0,16; pracovní vzdálenost (WD) min. 13,0 mm ● Plan Apochromatický 10x; numerická apertura (NA) minimálně 0,40; pracovní vzdálenost (WD) min. 3,1 mm ● Plan Apochromatický 20x; numerická apertura (NA) min. 0,80; pracovní vzdálenost (WD) min. 0,6 mm ● Plan Apochromatický 40x; numerická apertura (NA) min. 0,95; pracovní vzdálenost (WD) min. 0,18 mm, korekce tloušťky sklíčka min. 0,11-0,23 mm ● Plan Apochromatický 60x/63x; numerická apertura (NA) min. 1,42; pracovní vzdálenost (WD) min. 0,15 mm; imerzní, olejový ● Plan Apochromatický 100x; numerická apertura (NA) min. 1,45; pracovní vzdálenost (WD) min 0,13 mm; imerzní, olejový | (ANO/NE) | V případě odpovědi "NE" ve sloupci "J" popsat nabízené řešení
Vybavení pro fluorescenci | ● Přímý epi-fluorescenční osvětlovač s polní clonou, aperturní clonou a motorizovanou závěrkou ● Optika typu "muší oko" pro maximální homogenitu osvětlení ● Minimálně osmičetný motorizovaný karuselový nosič fluorescenčních filtrů (kostek) v mikroskopu, bezšroubové uchycení filtrových kostek ● Specifické filtry v držácích (kostkách) do motorizovaného karuselu mikroskopu pro pozorování a specifické snímání fluorochromů DAPI/CFP/FITC/Cy3/Cy5 optimalizované pro požadovaný LED zdroj s band pass emisními filtry, specifickými dichroickými zrcadly a s band pass excitačními filtry, které bude možno vložit přímo do LED zdroje ● Multichroické zrcadlo s držákem (kostkou) do otočného karuselu mikroskopu pro rychlé skenování fluorochromů DAPI/FITC/CY3/CY5 pouhým přepínáním LED zdroje s multichroickým emisním filtrem ● Kostka s polarizačním filtrem pro automatizaci Nomarského kontrastu (DIC) ● Fluorescenční LED zdroj: • připojení přes světelný vodič 1,5 m průměr 3 mm • osvětlovač musí být vybaven LED moduly s maximem a použitelnými rozsahy spektra: • 385 nm (375-400 nm) • 430 nm (415-450 nm) • 475 nm (460-495 nm) • 525 nm (505-550 nm) • 575 nm (555-610 nm) • 630 nm (615-660 nm) ● Nastavení intenzity světla v min. 100 krocích: 0 – 100% ● rychlost vypínání Led modulů <100 µs TTL / 1 ms USB | (ANO/NE) | V případě odpovědi "NE" ve sloupci "J" popsat nabízené řešení
CCD kamera č. 1 | ● Digitální barevná chlazená kamera s velmi vysokou citlivostí a rozlišením snímků min. 20 Mpixelů ● Snímací 2,35 Mpixelů CMOS progresivní čip s uhlopříčkou min. 1/1,2“ , global shutter ● Velikost pixelu 5,86 x 5,86 µm nebo lepší ● Termoelektrické chlazení (Peltierův článek, chlazení 10°C pod teplotu okolí) nebo lepší ● Živý obraz (live imaging) s rozlišením 1920 x 1080 (Full HD) pixelů při frekvenci minimálně 60 snímků/s ● Formáty snímků minimálně 16:10, 16:9, 4:3 ● Technologie piezo-shift zajišťující vysoké rozlišení bez interpolace. Rozlišení snímků minimálně 5760x3600, 2880x1800, 1920x1200, 1920x1080, 960x600, ROI ● Citlivost minimálně ISO 200/400/800/1600/3200/6400 nebo ekvivalentní ● A/D převodník – bitová hloubka minimálně 12 bit ● Módy expozice auto, manual, fluorescence, časosběrné snímání, 3CMOS mód pro vysokou věrnost barevného podání ● Expoziční časy 39 µs až 60 s nebo lepší ● Měření světla z obrazu pro automatickou expozici – cely obraz, 30%, 1%, 0.1% s možností libovolného umístění měrné oblasti v obraze ● Binning minimálně 2x2 ● PCI expres karta pro komunikaci s řídícím PC ● C-závit ● Funkce aktivní redukce šumu ● Win10 Pro (64 bit) | (ANO/NE) | V případě odpovědi "NE" ve sloupci "J" popsat nabízené řešení
CCD kamera č. 2 | ● Druhá identická kamera (viz. kamera č. 1) pro aplikace vyžadující duální snímání obrazu (např. FRET) . Nabízený software musí podporovat duální snímání ● Adaptéry pro kamery zvětšení 1x bez vložené optiky s C závitem | (ANO/NE)
Software | Software pro snímání obrazu včetně podpory duálního snímání pomocí dvou kamer a kompletní řízení všech motorizovaných součástí mikroskopu, osvětlení pro fluorescenci musí zahrnovat: ● Kompletní a intuitivní řízení kamery při všech modech snímání, softwarový autofokus ● Možnost ukládání a archivací snímků pro analýzu, grafické, tabulkové a statistické vyhodnocení obrazu ● Režim „temné komory“ grafického rozhraní softwaru; možnost tvorby „workflow“ uživatelsky opakujících se procesů ● Možnost analýzy kinetiky fluorescence, kolokalizace, použití metody unmixing a deblurring ● Možnost objektově orientovaného grafického programování činnosti mikroskopu a snímání obrazu v prostoru a čase bez nutnosti tvorby maker nebo znalosti programovacích jazyků ● Uživatelsky nastavitelné grafické rozhraní celého programu ● Možnost časosběrného multidimenzionálního snímání v různých fluorescenčních kanálech a X,Y a Z prostoru ● Funkce vytvoření obrazu s velkou hloubkou pole z optických řezů (Deep focus, Extended focus, Extended focus imaging) – automatické sloučení několika obrázků v ose Z do jednoho výsledného obrazu s možností zhlédnutí každého obrazu samostatně a to jak automaticky tak i interaktivně manuálně ● Funkce panoramatického, plošného slučování obrazu (Multiple Image Alignment, Image stitching) – automatické vytvoření výsledného obrazu z několika zorných polí v rovině XY, a to jak automaticky tak i interaktivně manuálně ● Možnost kombinace těchto dvou výše uvedených funkcí dohromady • Možnost vytvoření přehledového obrázku objektivem s menším zvětšením pomoci funkce skládání obrazů a následně automatické hledaní pozice živého obrazu s objektivem s větším zvětšením a lokalizace této pozice v přehledovém obraze ● Možnost tvorby videa ve formátu AVI z obrázků z časosběrných experimentů ● Uživatelskou možnost automatizace řízení kamery, ostření, výměny fluorescenčních kostek, změny pozorovací metody, změny objektivu apod. a synchronizace zapínání fluorescenčního osvětlení se spouštěním kamery ● Filtry pro optimalizaci kontrastu, inverzi obrazu, nastavení intenzity a RGB, možnosti vkládání poznámek a textu, tvarů do obrázku, možnosti aritmetických operací ke kalibraci intenzity jednotlivých kanálů, nastavení dynamických markerů během časosběrného snímání, redukce šumu, modelace 3D obrazu a pokročilé filtry pro detekci hran ● Možnost manuální analýzy obrazu, měření délek, úhlů, čtverců, kruhů, elips a polygonů, čar a křivek a morfologických parametrů u 2D objektů; možnost interaktivního měření v živém obraze bez nutnosti sejmutí obrazu | (ANO/NE) | V případě odpovědi "NE" ve sloupci "J" popsat nabízené řešení
Řídící PC typu workstation | ● Min. 7jádrový procesor, min. 19.000 bodů PassMark, min. 64GB ECC RAM DDR4, min. 1x 512 GB SDD + min. 4 TB HDD SATA III, v RAID 1, nesdílená grafická karta min. 8 GB RAM GDDR6, šířka paměťové sběrnice min. 256 bit, min. 2300 stream procesorů, Single Precision Performance min. 7.0 TFLOPS , klávesnice + optická myš, OS kompatibilní s kompletním ovládáním přístroje a se SW pro akvizici a analýzu obrazu. ● Min. 3 roky podpory NBD Onsite (Next Business Day) - oprava u zákazníka následující pracovní den | (ANO/NE) | V případě odpovědi "NE" ve sloupci "J" popsat nabízené řešení
Monitor | ● Zakřivený, velikost viditelné úhlopříčky minimálně 95,3 cm (37,5 palce). Poměr stran: 21 : 9. Max. přednastavené rozlišení min. 3 840 x 1 600 při frekvenci 60 Hz ● Podpora barev: Barevná škála (obvykle): 99% pokrytí prostoru sRGB, 99% pokrytí Rec 709, 78,1% pokrytí prostoru DCI-P3 ● Hloubka barev: 1,07 miliardy barev. Kontrastní poměr: 1 000 : 1 (obvykle) ● Doba odezvy: 5 ms (obvykle) v rychlém režimu 8 ms (obvykle) v normálním režimu ● Nastavitelnost: Výškově nastavitelný stojan (až 115 mm). Naklápění (-5° / 21°). Svislé otáčení (-30° až 30°). Integrované vedení kabelů | (ANO/NE) | V případě odpovědi "NE" ve sloupci "J" popsat nabízené řešení
Notebook | ● Notebook pro offline zpracování a analýzu dat s příslušným softwarem; procesor typu Intel Core i7 10750H Comet Lake nebo lepší, 15.6" WVA antireflexní 1920 × 1080 300Hz, RAM 16GB DDR4, grafická karta typu NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB nebo lepší, SSD 1000 GB, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice, webkamera, USB 3.2 Gen 1, čtečka otisků prstů, WiFi 6, kapacita baterie 5900 mAh baterie nebo vyšší, operační systém kompatibilní s Windows 10 Pro | (ANO/NE) | V případě odpovědi "NE" ve sloupci "J" popsat nabízené řešení
Záruční doba a servis | ● Min. 7 let od uvedení do provozu a to v rozsahu: - Kompletní servis celého zařízení zahrnující dodání potřebných náhradních dílů, práce techniků a cestovného - Preventivní prohlídky min. 1x ročně zahrnující kontrolu, prohlídku a čištění přístroje - V případě potřeby upgrade ovládacího SW přístroje a opětovné zaškolení obsluhy dle požadavků zadavatele | (ANO/NE) | V případě odpovědi "NE" ve sloupci "J" popsat nabízené řešení
|  | Celková cena bez DPH | vyplní účastník zadávacího řízení