## Defibrilátor bifázický
Defibrilátor bifázický – specifikace minimálních požadavků Lokace: Nemocnce AGEL Ostrava - Vítkovice Kód ID: Množství: 1 ks
Technické parametry | Uchazeč | Zde doplňte název společnosti
| Název nabízené technologie | Zde doplňte název nabízené technologie
| Výrobce | Zde doplňte název výrobce nabízené technologie
| Požadovaná hodnota | Uchazečem uvedená hodnota
Kompatibilita
Kompatibilita s MR | Ne
Jiná kompatibilita | výhodou je kompatibilita s defibrilátory Philips | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Základní parametry:
Přenosný bifazický defibrilátor s monitorem EKG pro děti i dospělé s automatickou kompenzací výboje dle impedance pacienta | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Manuální externí režim defibrilace | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
AED režim | NE | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Synchronizovaná kardioverze | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zevní stimulace pomocí elektrod | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Barevný LCD displej | min. 5,5" | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zobrazení 3 křivek a numerických hodnot na monitoru | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Jednoduché ovládání ve třech krocích: 1. výběr energie, 2. nabití elektrod, 3. podání výboje | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Volba energie | min. 1 - 200 J | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Doba nabíjení přístroje na 200 J | max. 6 s | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Automatický test připravenosti – indikátor použitelnosti | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Monitorování EKG (3/5 svodů) se zobrazením křivek a srdeční frekvence vč. analýzy arytmií a detekce stimulátoru a nastavitelných alarmů | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Měření NIBP – včetně tlakové manžety a hadice | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Měření saturace SpO2 pro děti a dospělé včetně saturačního snímače a kabelu | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Měření výdechového CO2 | NE | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Záznam událostí do interní paměti (sumář úkonů, trendy vitálních funkcí, křivky) | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Ovládání v českém jazyce | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Integrovaný zapisovač pro tisk přehledu událostí, EKG křivky, sumář úkonů, trendy vitálních funkcí, provozní kontrolu a stavový protokol | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Provoz z elektrické sítě 230 V/50 Hz i z interního vyjímatelného akumulátoru (např. Lithium-Ion) | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Integrované dobíjené akumulátoru v přístroji | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Kapacita baterie – 100 výbojů (na 200 J) nebo 2,5 hodiny plného monitoringu pacienta nebo 2 hodiny kardiostimulace | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vnější rozměry [mm] | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Hmotnost [kg] | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Příslušenství
Externí defibrilační elektrody s integrovanými defibrilačními elektrodami pro děti (2 velikosti – dospělí, děti) a snímáním EKG křivky vč. srdeční frekvence | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Adhezivní multifunkční elektrody pro provádění defibrilace (manuální i AED režim), stimulace, kardioverze a monitorování pro dospělé a děti, včetně kabelu | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
EKG kabel (3 nebo 5 svodů) | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
1 balení EKG elektrod | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Příslušenství pro měření NIBP | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Příslušenství pro měření SPO2 | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
etCO2 příslušenství | NE | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
4 role papíru | ANO | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Interní stimulační elektrody pro přímou srdeční defibrilaci | NE | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Brašna k transportu | NE | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru