## Myčka mís
| Myčka podložních mís - minimální technická specifikace Lokace: Nemocnce AGEL Ostrava - Vítkovice Jednodenní kardiologie Kód ID: Množství: 1 ks |  | Myčka podložních mís - minimální technická specifikace Lokace: Nemocnce AGEL Český Těšín Kód ID: Množství: 1 ks |  | Myčka podložních mís - minimální technická specifikace Lokace: Nemocnce AGEL Ostrava - Vítkovice; Interna B, C Kód ID: Množství: 2 ks
Technické parametry | Uchazeč | Zde doplňte název společnosti | Uchazeč | Zde doplňte název společnosti | Uchazeč | Zde doplňte název společnosti
| Název nabízené technologie | Zde doplňte název nabízené technologie | Název nabízené technologie | Zde doplňte název nabízené technologie | Název nabízené technologie | Zde doplňte název nabízené technologie
| Výrobce | Zde doplňte název výrobce nabízené technologie | Výrobce | Zde doplňte název výrobce nabízené technologie | Výrobce | Zde doplňte název výrobce nabízené technologie
| Požadovaná hodnota | Uchazečem uvedená hodnota | Požadovaná hodnota | Uchazečem uvedená hodnota | Požadovaná hodnota | Uchazečem uvedená hodnota
Základní parametry
mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
kapacita mytí | min. 3 močové lahve, nebo 1 močová lahev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo lavor o průměru 30 cm a výšce 17 cm | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | min. 3 močové lahve, nebo 1 močová lahev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo lavor o průměru 30 cm a výšce 17 cm | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | 2 podložní mísy s víky a 4 močové láhve, současně | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
možnost výměny držáků sanitárních nádob | Ano, uchazeč uvede možnosti (např. 2 mísy, nebo 1 bažant a mísa, nebo lavor) | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano, uchazeč uvede možnosti (např. 2 mísy, nebo 1 bažant a mísa, nebo lavor) | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano, uchazeč uvede možnost výměny držáků pro jím nabízené typy sanitárních nádob | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
programové vybavení pro mycí cykly | min. úsporný, normální, intenzivní | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | min. úsporný, normální, intenzivní | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | min. úsporný (krátký), standardní, intenzivní | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
doba jednotlivých mycích cyklů | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
samostatně stojící přístroj, vyrobený z vysoce jakostní nerezové oceli | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
mycí komora vyrobená z vysoce jakostní nerezové oceli | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch v českém jazyce | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600, 3000 | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
vysoce výkonné čerpadlo, pro tlakové mytí pomocí rotačních ramen a trysek | Ano, uchazeč uvede provedení a počet trysek | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano, uchazeč uvede provedení a počet trysek | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano, uchazeč uvede provedení a počet trysek | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
těsnění dveří | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
vlastní vyvíječ páry | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
hlučnost | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
celkový příkon | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
rozměry (v, š, h) | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uvede dodavatel | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
odpad | uchazeč uvede požadavky na připojení | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uchazeč uvede požadavky na připojení | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uchazeč uvede požadavky na připojení | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
přívod teplé vody | uchazeč uvede požadavky na připojení | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uchazeč uvede požadavky na připojení | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uchazeč uvede požadavky na připojení | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
přívod studené vody | uchazeč uvede požadavky na připojení | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uchazeč uvede požadavky na připojení | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uchazeč uvede požadavky na připojení | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
přívod elektrické energie | 230V/50Hz | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | 230V/50Hz | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru | uchazeč uvede požadavky na připojení; předpoklad 400V 3N+PE/50Hz | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru