## List1
Příloha č. 1 - Dotazník - požadavky Zadavatele
Předběžná tržní konzultace (PTK) – Automatický imunohematologický analyzátor (1ks)
Dodavatel (úplný název, vč. IČO a korespondenční adresy)
Výrobce
Jednoznačný název a typ modelu analyzátoru
Přesný počet instalací analyzátoru daného výrobce předaných v ČR do užívání
Přibližný počet instalací analyzátoru daného výrobce předaných v EU do užívání
Technické požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Poznámky a komentáře
Stanovení aglutinogenů a aglutininů krevních skupin
Screening erytrocytárních protilátek
Identifikace erytrocytárních protilátek
Stanovení Rh fenotypu
Stanovení rozšířeného erytrocytárního fenotypu
Vyšetření přímého Coombsova testu
Provedení testu slučitelnosti
Titrační stanovení antierytrocytárních protilátek
Kapacita:
- 46 reagencií „on-board“ (z toho 34 promíchávaných pozic pro diagnostické erytrocyty)
48 vyšetřovaných vzorků
- 2 x 6 litrů promývacích roztoků
- kapacita na odpadní tekutiny 12 litrů
- až 50 zpracovaných karet za hodinu
- až 72 screeningu erytrocytárních protilátek
automatická identifikace vzorků, reagencií a gelových karet pomocí čárových kódů
řídící PC integrované v analyzátoru – předinstalovaný ovládací software
ovládání prostřednictví dotekové obrazovky
pro případ poruchy znásobeny jednotlivé moduly: 3 inkubátory, 2 centrifugy
kontinuální vkládání vzorků a veškerých reagencií bez přerušení práce přístroje
vkládání různých typů zkumavek bez potřeby speciálních adaptérů
statimový režim pro vložení urgentních vzorků, které jsou bez odkladu zpracovány
plně automatické opětovné použití částečně využitých karet, bez časového omezení
zvukový a světelný alarm
oboustranná komunikace s informačním analyzátorem laboratoře s využitím standardního komunikačního a datového protokolu
automatizovaná pravidelná dekontaminace přístroje
autonomně pracující analyzátor systémem walk-away
archivace údajů o použitých diagnosticích, průběhu měření a zásahu obsluhy
zálohování primárních dat analyzátoru, včetně údajů o použitých diagnosticích
ovládací software a komunikace analyzátoru v ČJ,
hardware, tiskárna a ÚPS součástí dodávky
oboustranná komunikace s LIS
možnost vzdálené správy analyzátoru
odborná podpora aplikačního specialisty ovládajícího imunohematologii
Kontrolní mechanismy:
kontrola exspiračních lhůt použitelnosti reagencií
kontrola integrity gelových karet před jejich použitím v testech
detekce sraženiny a automatické promytí přístroje v případě ucpání systému
kontrola správného dávkování všech složek testu
komplexní kontrola kvality od použití reagencií po vydání validovaného výsledku
analýza nestandardních výsledků a jejich individuální validace/zamítnutí uživatelem
víceúrovňová přístupová práva pro uživatele
denní kontrola kvality diagnostik (AB0, RhD, screening protilátek) s možností nastavení vlastní četnosti kontrol, minimálně s frekvencí dle doporučení STL ČLS JEP
Další požadavky
Záruční doba přístroje min. 2 roky
Servis po dobu životnosti přístroje (minimálně 2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis)
Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován.
Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD, provedení zaškolení personálu.
Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.
Dodávka techniky, její instalace, připojení k LIS, uvedení do provozu, provoz, servis a demontáž musí být realizovány plně na náklady dodavatele.
Cena spotřebního materiálu na jedno vyšetření při počtu cca 17000/rok, včetně nabídky cen spotřebního materiálu
Uvedení dodací lhůty instalace od podpisu smlouvy
Orientační cena za kompletní dodávku vč. instalace, dopravy, cla, DPH a pojištění uvedená v Kč