## List1
Příloha č. 1 - Dotazník - požadavky Zadavatele
Předběžná tržní konzultace (PTK) – Gama kamera SPECT/CT - 2 ks
Dodavatel (úplný název, vč. IČO a korespondenční adresy)
Výrobce
Jednoznačný název a typ modelu
Přesný počet instalací přístroje daného výrobce předaných v ČR do užívání
Přibližný počet instalací přístroje daného výrobce předaných v EU do užívání
Technické požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Poznámky a komentáře
Minimální technické požadavky na systém SPECT/CT
SPECT gama kamera s dvěma plně digitálními detektory
Integrované plnohodnotné CT s možností nastavení lokalizačně-atenuačního CT
Akvizice SPECT/CT a možnost samostatné akvizice a zpracování SPECT , možnost samostatné akvizice CT
Samostatná akviziční stanice a samostatná vyhodnocovací stanice
Náhledový LCD monitor na pohyblivém rameni, úhlopříčka minimálně 10", dostupný z obou stran gantry, s možností náhledu: - náhled obrázku z obou detektorů, - parametry pozice gantry, - parametry polohy detektorů, - parametry pozice stolu, - typ nainstalovaného kolimátoru
Záložní zdroj UPS s dostatečnou kapacitou pro dokončení vyšetření a bezpečné vypnutí systému, minimální doba provozu na UPS 10 minut
Obousměrná akustická komunikace mezi vyšetřovnou a ovladovnou
Gantry
Rozsah otáčení obou detektorů gamakamery na prstenci ≥ 540 °
Nastavení detektorů pro vyšetření:
- pacient v sedě, mezi detektory nastavenými tak, aby umožňoval současné pořízení PA / AP (systém umožňuje elektrické ovládání výšek detektoru tak, aby je bylo možné nastavit v různých výškách)
- pacienta v sedě s detektorem uspořádaným takovým způsobem, že jeho zorné pole je odvráceno od osy otáčení portálového vnějšku, s možností elektricky ovládat výšku každého detektoru odděleně).
Nastavení detektorů pro vyšetření pacienta na lůžku / nemocničním vozíku:
- pro pacienta v ležící poloze (obě hlavy jsou umístěny v jedné rovině nad pacientovým tělem, umožňující současné zobrazení pacienta ležícího na lůžku / vozíku)
- pro pacienta v pololežící poloze (obě hlavy nad tělem pacienta ležího na lůžku / nemocničním vozíku s možností sklonu v dlouhé ose lůžka
Možnost nastavení detektorů pod úhlem 180 ° (paralelně - např. pro vyšetření celého těla a SPECT)
Možnost nastavení detektorů pod úhlem 90 °, k dispozici alespoň pro kolimátory LEHR (např. pro kardiologické vyšetření SPECT), s možností přiblížení hlav v režimu L na osu otáčení vyšetření SPECT, přičemž v tomto režimu je aktivní „body contouring“
Průměr otvoru gantry se rovná průměru gantry CT tomografu, minimálně 70 cm
2 tlačítka nouzového zastavení gammakamery - na obou stranách gantry
Detektory gamakamery
Užitečné zorné pole obdélníkového detektoru bez řezaných rohů
Rozměry pravoúhlého, užitečného zorného pole detektoru (UFOV), minimálně šířka 530 mm, hloubka 380 mm
Počet fotonásobičů v detektoru minimálně 59
Digitální korekce linearity a uniformity v reálném čase
Tloušťka krystalu 3/8"
Plná digitalizace detektoru, jeden AD převodník na jeden fotonásobič
Vnitřní geometrická rozlišovací schopnost (prostorové rozlišení podle NEMA):
- FWHM (UFOV) ≤ 4,0
- FWTM (UFOV) ≤ 8,0
- FWHM (CFOV) ≤ 4,0
- FWTM (CFOV) ≤ 8,0
Homogenita vnitřního pole, nekorigovaná (podle NEMA):
- diferenční (UFOV) ≤ 3,0%
- celková (UFOV) ≤ 4,0%
- diferenční(CFOV) ≤ 2,5%
- celková (CFOV) ≤ 3,0%
Vnitřní prostorová linearita ("vnitřní prostorová linearita"):
- diferenční (CFOV) ≤ 0,2 mm
- celková (CFOV) ≤ 0,5 mm
- diferenční (UFOV) ≤ 0,2 mm
- celková (UFOV) ≤ 0,7 mm
Energetický rozsah min 60 - 588 keV
Vnitřní rozlišení energie UFOV FWHM pro Tc-99 při 20 kcps ≤ 10%
Kolimátor
Nízkoenergetické kolimátory s vysokým rozlišením a vysokou citlivostí (LEHR / LEHRS) - 2 kusy (jeden kus pro každý detektor)
Kolimátor ME - 2 kusy (jeden kus pro každý detektor).
Kolizní senzory blokujíci pohyby hlav a stolu pacienta
Ochrana pacienta před kontaktem s konstrukčními prvky během jejich pohybu, řízená automaticky a manuálně
Vozík pro dodávané kolimátory, možnost umístění dvou sad kolimátorů na jeden vozík
Systém, který má plně automatický nebo poloautomatický mechanismus výměny kolimátoru
Maximální vzdálenost mezi detektory s kolimátory LEHR ≥ 700 mm
Pacientský stůl
Jeden společný stůl pro SPECT i CT
Maximální přípustné zatížení stolu minimálně 220 kg
Skenovací rozsah stolu min. 190 cm
Stůl musí umožňovat uložení pacienta z obou stran - levé i pravé
Absorpční koeficient pro pohyblivou desku < 10 % pro gama záření s energií 140KeV
Odnímatelné fixační pomůcky pro pacienta, držadla, podpěry a popruhy: fixační pás (fixace rukou u trupu), podložka pod hlavu, podložka pod kolena, držáky pod ruce, držák rukou za hlavou, nástavec na hlavu pro vyšetření mozku.
Minimální nastavitelná výška desky stolu ≤ 60 cm
Možnost přemístění stolu od gantry obsluhou, v případech kdy je nutné provést vyšetření pacienta na invalidním vozíku, nemocničním lůžku nebo v jiných místech, např. Sezení, stání atd.
Stůl musí být možno manuálně vysunout v případě nouzové situace
Scintigrafie
Mapování kontur pacienta "on-line" při akvizici celého těla (v ose Z)
SPECT
EKG gateing
Funkce sledování obrysu pacienta pro vyšetření celého těla a SPECT, aktivní jak pro nastavení paralelních detektorů (180 stupňů), tak i pro umístění detektoru v úhlu 90 stupňů vůči sobě (např. pro vyšetření srdce).
CT
Víceřadý CT přístroj, s možností akviziční spirály, zajišťující současně akvizici min. 16 vrstev při jedné plné rotaci (360 stupňů) sady detektorů
Průměr otvoru gantry je stejný jako průměr otvoru gammakamery minimálně 70 cm
Výkon generátoru dostupný v klinických protokolech minimálně 40 kW
Rozsah napětí RTG lampy používaný v klinických protokolech minimálně 80 až 130 kV
Rozsah proudu 25 – 200 mA
Plně automatická modulace proudu anody v reálném čase za účelem snížení dávky pro pacienta v závislosti na aktuálním faktoru lineárního zeslabení nebo na základě vyšetření (topogram) v dané projekci - simultánní úhlová a podélná modulace (osa z)
Snížení dávky pomocí SAFIRE, ASiR, iDose4 nebo ekvivalentní iterativní metody
Nejmenší dosažitelná šířka řezu 1 mm a méně
Maximální dostupné zorné pole (FOV) minimálně 500 mm
Maximální zvětšené rekonstruované zorné pole (FOV) ≥ 70 cm (použité pro korekci absorpce)
Nejkratší doba rotace rtg lampy-detektoru maximálně 1 s/360°
Maximální čas trvání celého spirálního skenu ≥ 100 s
Délka spirálního skenu minimálně 159 cm
Délka skenu vyšetření (topogram ) minimálně 159 cm
Šířka skenu pro vyšetření minimálně 50 cm
Rozsah variace pitch, minimum 0,625 ÷ 1,675.
Vysokokontrastní (prostorové) rozlišení, měřeno v maximálním akvizičním poli, při 2% MTF minimálně 14 lp / cm
Maximální rozlišení s nízkým kontrastem, měřeno pro fantom CATHPAN o průměru 16 cm, s 10 mm vrstvou, pro rozdíl kontrastu 3 HU, rozsah napětí 130-140 kV, měřeno v akvizičním poli 50 cm, ≤ 3 mm
CT pediatrické protokoly
Akviziční stanice
Akviziční systém se softwarem, který podporuje gamakameru a CT skener, umožňující provádět scintigrafické planární vyšetření (statické a dynamické), SPECT, hradlovaný SPECT (Gated-SPECT), scintigrafii celého těla a CT vyšetření, SPECT/CT vyšetření
Akviziční stanicí s podporou plánování pacientů (DICOM Worklist) a schopností odesílání zpracovaných dat (DICOM Send) na minimálně 2 DICOM destinace (typicky archiv a vyhodnocovací stanice). Součástí odesílaných DICOM dat budou i údaje o radiační dávce (v DICOM header).
Barevný LCD monitor s úhlopříčkou min. 19“
Možnost změny rozsahu akvizičního pole CT dle zrekonstruovaného obrazu SPECT
Ovladač pro gantry musí umožňovat ovládání kamery i během vyšetřování pacienta
Kompletní EKG triggering
Zlepšení obrazu SPECT typu Flash 3D, Astonish, Iterativní rekonstrukce tomografických dat NM
Vyhodnocovací systém
Vyhodnocovací systém řešen formou client-server tak aby bylo umožněno hodnocení studií ze vzdáleného přístupu. Minimálně 3ks licencí uvedeného SW pro zpracování pacientských studií (3 současných uživatelů),
SW pro zpracování pacientských studií
základní programové vybavení pro obecné zpracování
Možnost manuálního nastavení a tvorby nových protokolů uživatelem
protokoly pro srovnávání dvou studií u stejného pacienta
protokoly pro automatickou registraci obrazů SPECT s CT
protokoly statické, dynamické, celotělové, renální, gastro, 3D rekonstrukce, iterativní rekonstrukce,
protokoly pro vyhodnocování kardiologických studií 4DM SPECT s normálovými databázemi pro AC a NC snímání, gating, stanovení viability myokardu,
protokoly pro vyhodnocování neurologických studií, CNS – možnost kvantifikace mozkové perfuze dle regionů, možnost srovnání s normálovou databází HMPAO, kvantifikace DAT scanu a srovnání s normálovými databázemi, SW pro analýzu a kvantifikaci iktálních a interiktálních studií včetně subtrakce
protokoly pro 3D Volume Rendering rekonstrukce a 3D fúze
protokoly pro detekci a odstranění pohybových artefaktů
Modul pro kvantitativní SPECT studie využívající dose kalibrátor pro kalibraci systému pro různé typy radiofarmak zobrazující Bq/ml a SUV
Systém umožňující zobrazení kostí ve vysokém rozlišení HD s využitím zónové mapy: indexování každého voxelu v mu-mapě s typem tkáně, po kterém následuje metoda vyhlazování (smoothing method), která kombinuje diskrétně prahové hodnoty pro 6 různých základních tříd: vzduch, tuková tkáň, měkká tkáň, kortikální kost, spongiózní kost, kov
respirační systém – možnost kvantifikovat perfuzi v obou plicních křídlech a plicních segmentech, možnost subtrakce ventilačního a perfuzního vyšetření, 2D i 3D zobrazení
GIT – evakuace žaludku, pasáž jícnem, vyšetření jater a žlučníku – vše včetně kvantifikace
endokrinní systém – stanovení akumulace štítné žlázy s kvantifikací, vyšetření příštítných tělísek umožňující subtrakci
vylučovací systém – stanovení GF, statické a dynamické vyšetření ledvin s kvantifikací
Archivace dat na PACS DICOM 3.0
Připojení přístroje k systému VF-SED pro výpočet pacientských dávek a MDRÚ
Protokol pro 3D fúzi SPECT s jinou zobrazovací modalitou (PET, MRI, CT z jiného přístroje…)
Modul pro rekonstrukci obrazů s korekcí na: zeslabení (pomocí CT a Chang), rozptyl, vliv kolimátoru
Oboustranný přenos dat DICOM – kompatibilita a propojení vyhodnocovací a akviziční stanice do stávající sítě gama kamer a vyhodnocovacích systémů
Diagnostické stanice
3 ks kancelářských monitorů
3 ks pracovních stanic s grafickou kartou pro medicínské
3 ks barevný diagnostický monitorů
Další požadavky
Záruční doba přístroje min. 2 roky
Servis po dobu životnosti přístroje (minimálně 2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis)
Servisní softwarová a hardwarová podpora po dobu životnosti přístroje (10 let)
Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován.
Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD, provedení zaškolení personálu.
Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.
Dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu, zaškolení personálu a demontáž starého přístroje musí být realizovány plně na náklady dodavatele.
Schopnost demontovat a převzít k ekologické likvidaci starý přístroj
Uvedení dodací lhůty instalace od podpisu smlouvy
Orientační cena za kompletní dodávku vč. instalace, dopravy, cla, pojištění , zaškolení personálu, demontáže a převzetí starého přístroje, bez DPH a vč. DPH uvedená v Kč