Předmětem veřejné zakázky je dodání LC-MS/MS  systému s trojitým kvadrupólem

Specifikace parametrů:

MS/MS část – trojitý kvadrupól

- dvojitý ortogonální interface vhodný i pro použití méně těkavých a netěkavých pufrů, např. fosfátový pufr.

- izolační ventil umožňující čištění iontového zdroje bez zrušení vakua

- detektor založený na principu fotonásobiče uloženého mimo osu (off-axis) s dlouhou životností

- kombinovaná ESI a APCI sonda, tj. elektrosprej (ESI) a chemická ionizace (APCI) v jedné sondě s možnosti odděleného přepínání obou režimů (měření dvou zcela oddělených nezávislých alternujících režimů ESI a APCI s použitím jedné sondy

- iontový zdroj dedikovaný pro měření APCI

- přepínání ESI a APCI během analýzy ≤ min. 25 ms

- rozsah hmot minimálně 10-2000 m/z

- minimální pozorovací čas („dwel time“) ≤ min. 1 ms

- lineární dynamický rozsah ≥ min. 5 řádů

- kolizní cela na principu cestujících vln

- rychlost skenování ≥ min. 20 000 Da/s

- rychlost přepínání polarity mezi positivním a negativním režimem během analýzy ≤ min. 25 ms

- citlivost vyjádřená poměrem signálu k šumu min. S/N ≥  300000:1 při nástřiku 1 pg reserpinu na kolonu (průtok 0,4 ml/min, ESI+ režim, MRM přechod m/z 609-195)

- měřící režimy: sken produktů, sken prekurzorů, neutrální ztráta, kontinuální monitoring pozadí matrice během procesu kvantifikace

- automatické ladění a kontrola MS systému

LC část – UHPLC kapalinový chromatogram

- kvartérní gradient s nízkotlakým mícháním mobilní fáze

- maximální pracovní tlak čerpadla ≥ 900 bar

- rozsah průtoků min. 0,01- 2,0 ml/min

- lineární, konvexní a konkávní průběh gradientu

- minimální pracovní rozsah  pH = 3 – 11

- vakuový degaser

- aktivní programovatelný oplach jehly

- vestavěná čidla úniku kapaliny

- kolonový termostat minimálně od + 25 °C do + 80 °C

- chlazený autosampler min. + 4°C až +35 °C

- nástřik typu průtok jehlou

- nástřik min. 0,1 až 10 µl

- autosampler na min. 90 pozic pro 2 ml vialky

Řídící a vyhodnocovací jednotka včetně příslušenství a softwaru

- řídící počítač odpovídající nárokům na řízení UHPLC/MS QQQ a vyhodnocování dat, klávesnice, myš, 2x barevný monitor min. 24 ‘’

- jednotný software pro řízení a sběr dat LC-MS QQQ

  - kontrola reprodukovatelnosti retenčních časů

  - kontrola S/N, tj. odstup signálu od šumu

  - výpočet a kontrola nadlimitních hodnot maximálních reziduálních limitů (MPL)

  - výpočet a kontrola podlimitních hodnot koncentrací analytů, které jsou pod mezí detekce (LOD) a pod mezí stanovitelnosti (LOQ)

  - výpočet a kontrola směrodatné odchylky standardů

  - kontrola nadlimitní hodnoty odezvy signálu slepého pokusu (blank)

  - výpočet výtěžnosti analýzy v %

  - výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot r2

Záruka na LC-MS systém

minimálně 48 měsíců

Dusíkový generátor

- s výkonem odpovídajícím požadavkům LC-MS

- čistota dusíku minimálně 98 %

- záruka alespoň 24 měsíců

Záložní zdroj

- záložní zdroj odpovídající parametrům LC/MS

- záruka alespoň 24 měsíců