## příl_č_2_tech__spec_
Příloha č.2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Dekontaminační jednotka | Vaše specifikace ANO/NE + přesná hodnota číselných parametrů
Kapacita nejméně 200 l/ hod a až 20 kg / hod
Rozměry maximálně 1,3 x 1,8 x 1,3 m
Možnost instalace v místnosti s výškou stropu 2 m
Hmotnost maximálně 800 kg
Rozmělnění odpadu pomocí rotačních nožů v jednom provozním cyklu zahrnujícím rozmělnění a následnou dekontaminaci mikrovlnným ohřevem
Odpad je vystaven teplotě min. 100 až 110 °C generované vysokofrekvenčním mikrovlnným generátorem a tato teplota na něj působí po dobu min. 20 minut za účelem redukce mikroorganismů o minimálně 6log10
Elektrické připojení 400V/3 fáze, maximálně 63A
Výsledný odpad je suchý a stabilní, původní složky nelze identifikovat
Redukce objemu min. 50 – 85 %
V provozu je zajištěno odstranění zápachu (například aditivací zpracovávaných odpadů)
Vznikající pára je vypouštěna do venkovního prostředí přes HEPA filtr
Veškerý proces je řízen automaticky. Software monitoruje celý provozní cyklus dekontaminace odpadu, provozní parametry dekontaminace jsou automaticky dokumentovány a ke každé dávce odpadů je vytištěn štítek s parametry dekontaminace.
Zařízení slouží na úpravu nemocničních odpadů (kódy odpadů dle Katalogu odpadů: 18 01 01 – veškerý odpad, 18 01 03 – veškerý odpad, 18 01 02 – minimálně v rozsahu krevní vaky, krevní konzervy, 18 01 04 – veškerý odpad). Veškerý typ výše popsaného nemocničního odpadu je možné rozmělnit bez nutnosti segregace (pevný, měkký, sklo, plast, obvazy,...)