## MR
Magnetická rezonance- specifikace minimálních požadavků Lokace: Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. Kód ID: 2019060 Množství: 1 ks
Technické parametry | účastník | Zde doplňte název společnosti
| Název nabízené technologie | Zde doplňte název nabízené technologie
| Výrobce | Zde doplňte název výrobce nabízené technologie
| Požadovaná hodnota | Uchazečem uvedená hodnota
Instalační parametry
Hmotnost | max. 5000 Kg | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Technické parametry
Supravodivý magnet o indukci | min. 1,5 T | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Bezodparový systém He | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Průměr otvoru gantry (vyšetřovací prostor) | min. 700 mm | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vyšetřovací FOV | min. 500 x 500 x 500 mm | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Garantovaná homogenita V-RMS v objemu 500 x 500 x 450 mm | max. 3 ppm | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Magnet musí být vybaven aktivní korekcí homogenity magnetického pole | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Technologie pro snížení hladiny hluku | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Gradientní systém
Amplituda gradientu v každé ose (x, y, z) | min. 44 mT/m | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Slew Rate ve všech směrech | min. 200T/m/s | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Radiofrekvenční systém
Maximální dosažitelný výkon RF zesilovače | min. 18 kW | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
RF přijímač umožňující současnou akvizici nezávislých akvizičních kanálů v rámci FOV | min. 64 | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Možnost provádění paralelních akvizičních technik (PAT), algoritmus pro obrazový i k-prostor | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vyšetřovací stůl
Nosnost stolu při plném zachování funkčnosti | min. 250 kg | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Horizontální rychlost stolu | min. 200 mm/s | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Odnímatelný stůl určený pro celotělovou diagnostiku, popř. pevně instalovaný pacientský stůl s odpojitelnou deskou stolu plně kompatibilní se speciálním nemagnetickým vozíkem pro možnost přípravy pacienta mimo MR vyšetřovnu nebo pro nutnou urychlenou evakuaci pacienta z MR vyšetřovny bez nutnosti překládání. | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
RF cívky
Cívky musí pokrýt rozsah požadovaných vyšetření | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Cívky, kromě Cívky pro vyšetření drobných kloubů, musí být vzájemně kombinovatelné a umožnit PAT | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Celotělová cívka (T/R) integrovaná v krytu magnetu | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vyšetření hlavy/krku | min. 20 kanálů, uveďte jaké cívky v nabíce jsou počítány na pokrytí tohoto vyšetření | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vyšetření páteře | min. 32 kanálů, uveďte jaké cívky v nabíce jsou počítány na pokrytí tohoto vyšetření | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vyšetření trupu | min. 32 kanálů, uveďte jaké cívky v nabíce jsou počítány na pokrytí tohoto vyšetření | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vyšetření ramene - rigidní, anatomicky tvarovaná dedikovaná cívka | min. 16 kanálů, uveďte jaké cívky v nabíce jsou počítány na pokrytí tohoto vyšetření | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vyšetření kolene - rigidní, anatomicky tvarovaná dedikovaná cívka | min. 16 kanálů, uveďte jaké cívky v nabíce jsou počítány na pokrytí tohoto vyšetření | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vyšetření zápěstí a lokte - rigidní, anatomicky tvarovaná dedikovaná cívka | min. 8 kanálů, uveďte jaké cívky v nabíce jsou počítány na pokrytí tohoto vyšetření | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vyšetření nohy a kotníku - rigidní, anatomicky tvarovaná dedikovaná cívka | min. 8 kanálů, uveďte jaké cívky v nabíce jsou počítány na pokrytí tohoto vyšetření | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vícekanálové cívky flexibilní pro všeobecné použití - velká a malá | 1 ks od každé; min. 4 kanály | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Prsní cívka vícekanálová | min. 8 kanálů, uveďte jaké cívky v nabíce jsou počítány na pokrytí tohoto vyšetření | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Požadovaná vyšetření
Základní sekvence a vyšetřovací metody pro orgány celého těla | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Paralelní akviziční techniky | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vyšetření páteře se zobrazením celé páteře ve vysokém rozlišení a MR myelograií, | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vyšetření mozku včetně difúze, perfúze (kontrastní s výpočtem CBV, CBF, TTP, MTT automaticky i s výběrem AIF), tvorba ADC map, | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
MR spektroskopie single-voxel i chemical shift imaging 2D a 3D (použitelné ve všech částech těla), | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Sekvence a software pro kvantifikaci toku v cévách i likvoru, | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Velmi rychlé sekvence s vysokým rozlišením a extrémně krátkými akvizičními časy primárně pro T2-vážené zobrazování, | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Sekvence pro zobrazování čerstvého intrakraniálního krvácení (2D a 3D SWI), | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Ortopedická vyšetření včetně zobrazování muskuloskeletálního aparátu, chrupavek a numerického hodnocení chrupavek, sekvence pro diferenciaci kloubní tekutiny, sekvence pro redukci artefaktů od metalických materiálů, sekvence typu DIXON (TSE i GRE), | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Kompletní MR angiografická vyšetření bezkontrastní i kontrastní včetně periferního angia s posunem stolu a celotělového angia v kvalitě lokálních cívek, bezkontrastní i kontrastní MRA 2D i 3D, dynamická 4D MRA s vysokým časovým i prostorovým rozlišením, | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zobrazování parenchymatózních orgánů břicha a pánve (včetně prostaty), dynamická 4D onkologická kontrastní vyšetření vnitřních orgánů (jater…), | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zobrazování orgánů trávicí trubice včetně cholangiopankreatografie (MRCP), | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zobrazování orgánů hrudníku a krku, | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zobrazování prsů včetně dynamických 4D kontrastních vyšetření a software pro jejich vyhodnocení, spektroskopie prsu s možností spektrálního potlačení signálu tuku uživatelem definovaným pulzem, | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Možnost celotělového vyšetření včetně DWI s nejvyšším b faktorem minimálně 1000; protokoly a sekvence zejména pro detekci metastáz a celotělovou MR angiografii, posun stolu umožňující celotělové vyšetření beze změny polohy pacienta na stole, možnost společného plánování sekvencí v různých úrovních, | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Systém bude vybaven akcelerační technikou pracující na principu compressed sensing (sparse wavelet transformations), použitelnou na vyšetření veškerých anatomických oblastí (muskuloskeletální vyšetření, neurovyšetření, vyšetření trupu). Akviziční technika bude kompatibilní s 2D i 3D sekvencemi, včetně technik jako např. SE, TSE, GRE, IR apod. | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Systém a sekvence pro dechový gating podle polohy bránice, | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Systém pro skládání dílčích obrazů v jediný obraz s potlačením jejich přechodů (pro anatomické i angiografické obrazy), | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Sekvence pediatrická vyšetření včetně snížení gradientního hluku, | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Hybridní multi-shot turbo spin-echo sekvence s potlačením pohybových artefaktů pro všechny oblasti těla, včetně online korekce pohybu vyšetřovaného subjektu | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Akviziční (řídící) konzole (1ks)
Barevný LCD monitor | min. 1 ks 23" | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Paralelní akvizice, rekonstrukce měřených dat a vyhodnocení | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Akviziční a rekonstrukční matrice | min. 64x64 až 1024x1024 | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rekonstrukční paměť | min. 32 GB | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Výkonný grafický systém | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Síťový interface | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Rekonstrukce obrazu | min. 40 000 Obrazů/s pro matrici 256x256 | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Kopírování parametrů vyšetření do nových akvizicí | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Opakování studií při zachování parametrů předchozích vyšetření | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Synchronizace s EKG | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Synchronizace s respirací | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Minimální tloušťka vrstvy 2D | min. 0,5 mm | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Minimální tloušťka vrstvy 3D | min. 0,05 mm | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Možnost archivace na CD i DVD disky | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Plný DICOM vstup/výstup se schopností realizovat služby: min. Print, Query/Retrieve, Import/Export, Secondary Capture | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zpracování MR obrazových dat
Portálové řešení | Ano, nový nebo upgrade HW a SW stávajícího portálového řešení | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Počet klientů pro prohlížení | min 10 klientů | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Kapacita HW a SW portálu bude umožňovat práci současně pracujících uživatelů pro jakoukoli práci s 2D, 3D, 4D obrazy včetně pokročilého postprocessingu v počtu | Pro celý portál. | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Uživatelem se v reálném čase bude moci stát kterýkoli z klientů, portál bude souběžně umožňovat kterémukoli z uživatelů provádět jakékoli zpracování, | Ano pro 10 klientů | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
SW portál bude vybaven postprocessingovým SW, který bude v plném rozsahu pokrývat požadavky z odstavce s názvem „požadovaná vyšetření“, | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
SW pro automatickou fúzi a porovnání snímků z uvedených modalit pro segmentaci onkologických lézí, jejich standardizovanou kvantifikaci a stanovení progrese onemocnění dle standardů RECIST, WHO a PERCIST. | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Další požadované MR příslušenství
Kompletní technologie chlazení necitlivá na výpadek napájení chladící jednotky cca 5minut v režimu standby. | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Stínící kabina (Faradayova klec), osvětlení LED, příprava terminálu pro medicinální plyny | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Technologický rozvaděč s rozeznáním výpadku přívodu elektrického proudu od nouzového vypnutí a s automatickým obnovením po výpadku | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zařízení pro vizuální kontrolu pacienta sestávající s dohledové kamery ve vyšetřovně MR a monitoru v ovladovně | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Stojan pro umístění vyšetřovacích cívek | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zařízení pro překlad pacienta z transportního vozíku na vyšetřovací stůl (Rollbord) | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Dvouhlavý injektor kontrastní látky | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Stavební úpravy přímo spojené s deinstalací stávajícího přístroje a instalací nového přístroje | Ano | uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru